## 包件一
湖南省通达工程试验检测有限公司 包件一明细表
序号 | 类别 | 参数 |  | 所需设备名称 | 设备要求 |  | 参考型号规格 | 单位 | 采购 数量
|  |  | 参数类型 |  | 需符合 规范及方法代号 | 具体要求
1 | 掺和料 | 安定性 | 强制 | 压蒸釜 |  | ≤2.5MPa.±0.05MPa | YZF-2A | 套 | 1
2 |  | 三氧化硫含量 | 非强制 | 硫化物仪器装置 | GB/T176-2017 | 见GB/T176-2017图1 吹起泵、转子流量计、洗气瓶250ml，分液漏斗20ml，反应瓶100ml，电炉600w，烧杯400ml |  | 套 | 1
3 |  | 三氧化硫含量 | 非强制 | 滴定设备 | GB/T176-2017 | 滴定管、滴定架等 | 25mL/50mL | 套 | 1
4 |  | 游离氧化钙 | 强制 | 游离氧化钙测定仪 | GBT176-2017 6.2.27 | 有加热、搅拌、计时功能，并配有冷凝管。 | CFC-5 | 台 | 1
5 |  |  | 强制 | 磁力搅拌器 | GBT176-2017 6.2.13 | 具有调速和加热功能，带有抱着惰性材料的搅拌棒，例如聚四氟乙烯材料。 | 1979-01-01 | 台 | 1
6 |  |  | 强制 | 电动离心机 |  | 低速离心机，可调速 | TDL-40B | 个 | 1
7 | 无机结合料稳定材料（ | 最大干密度、最佳含水量 | 强制 | 电子秤 | 通用型设备 | 量程为20kg,0.1g,I级精度。 | JS20-1 | 台 | 1
8 |  |  | 强制 | 表面振动压实仪(振动击实仪） | JTG E51-2009 T0842-2009 | 配有φ150mm压头，静压力、激振力和频率可调 | ZY-4 | 台 | 1
9 |  | 未消化残渣含量 | 强制 | 生石灰消化器 （又名生石灰浆渣测定仪） | JTG E51-2009 T0815-2009 | 见JTGE51-2009图T0815-1，Ф250mm | HDJZ-1 | 台 | 1
10 |  | 含水率 | 强制 | 电砂浴锅 | JTG E51-2009 T0802-1994 | 直径约为200mm、深至少25mm,也可以更大一些，0-400℃，可调温 | DK-2 | 台 | 1
11 |  |  | 非强制 | 电子天平 | 通用型设备 | 量程:2000g,0.01g.Ⅰ级 | TD20002等 | 台 | 1
12 |  | 无侧限抗压强度 | 非强制 | 电子天平 | 通用型设备 | 量程:5000g,0.01g，Ⅰ级 | TD50002等 | 台 | 1
13 |  |  | 强制 | 路面材料强度试验仪 |  | 测力计、反力架等符合无机结合料规范要求 | YZM-11E | 个 | 1
14 | 路基路面 |  | 非强制 | 电子天平 | 通用型设备 | 量程：20kg，0.1-0.01g;外业试验时要携带方便 | 20kg,0.1g | 台 | 1
15 |  |  | 强制 | 电子天平 | 通用型设备 | 量程：2000g，0.01g;外业试验时要携带方便 | TD20002 | 台 | 1
16 |  | 压实度（环刀法） | 非强制 | 人工取土器 | JTG3450-2019 T0923-2019 | 符合规范JTG3450-2019中T0923-2019要求。包括环刀、环盖、定向筒和击实锤系统。环刀内径6-8cm，高2-5.4cm，壁厚1.5-2mm |  | 台 | 1
17 |  |  |  | 环刀 |  | 符合规范JTG3450-2019中T0923-2019要求。环刀内径6-8cm，高2-5.4cm，壁厚1.5-2mm |  | 个 | 10
18 |  | 弯沉 | 强制 | 路表温度计 |  | 接触式路表温度计：端部为平头，量程：-20-200℃,0.1-1℃ | YH62 | 个 | 2
19 |  | 摩擦系数 | 非强制 | 橡胶片 | JTG3450-2019 T0969-2019 T0964-2008 | 尺寸为6.35×25.4×76.2mm，有效使用期限12个月 | 与仪器相配套 | 个 | 2
20 |  |  | 强制 | 摆式摩擦系数测试设备 |  | 符合规范JTG3450-2019中T0969-2019及T0964-2008要求。数显一体机，必须带有但不限于可输入测点编号、自动测量、存储和显示摆值及温度修正功能。 | ZBBM-Ⅲ | 台 | 1
21 |  | 构造深度 | 强制 | 标准量筒 |  | 容积为50mL |  | 台 | 1
22 |  | 车辙 | 强制 | ☆ 激光车辙仪 | JTG3450-2019 T0973-2019 | 符合规范JTG3450-2019中T0973-2019要求。采样间隔:≤200mm，纵向距离测量误差：≤0.1%，距离标定误差：＜0.05%。，有效测试宽度≥3.5m | LSJHD-1 | 套 | 1
23 |  |  | 强制 | 路面横断面尺 | JTG3450-2019 T0973-2019 | 符合规范JTG3450-2019中T0973-2019要求。刻度间距5cm，长度不小于一个车道。顶面平直，最大弯曲不超过1mm，两端有把手及高度为10-20cm的支脚，两支脚高度相同。 |  | 把 | 1
24 |  | 回弹模量 | 强制 | 承载板测定仪 | JTG3450-2019中T0941-2008 | 符合规范JTG3450-2019中T0941-2008要求 图T0941-1.包含加劲横梁、荷载装置（千斤顶、测力计、钢板球座）钢圆筒、刚性承载板（板厚20mm，直径300mm，直径两端设有立柱和可以调整高度的支座）百分表架2个 | K30 | 套 | 1
25 |  |  | 强制 | 千斤顶 |  | 80-100KN，含标定后的压力表或测力环 | 50-100 | 台 | 1
26 |  | 层间粘结 | 强制 | ☆ 专用拉拔仪 | JTG3450-2019 T0985-2019 | 拉拔仪：需室内室外均可使用，按照速率25kPa/s±1525kPa/s拉伸试件，拉伸时无明显振动和偏心。 拉头：需能黏结在测试路面或试件的表面，采用不锈钢或黄铜制作，直径一般为100mm±0.1mm，有需要时可更换。 | WXLB-20F | 台 | 1
27 |  |  | 强制 | ☆ 扭剪试验仪 | JTG3450-2019 T0985-2019 | 扭矩计：一般扭矩计，配备扭杆、扭矩读盘（可显示最大扭矩，扭矩范围为0-350N.m，准确至10N.m）配备插槽，能够自由安装和移除。 扭剪盘：需能黏结在测试路面或试件表面，能安装扭矩计，并施加扭矩，采用低碳钢制作，直径95mm±5mm，厚度14mm±2mm | WXNJ-10 | 台 | 1
28 |  | 平整度 | 强制 | 锲型塞尺 | JTG3450-2019 T0931-2008 | 符合规范JTG3450-2019中T0931-2008要求，金属制、有手柄，长高比不小于10，宽度不大于15mm，分度值为0.5mnm | 0-15mm,≤0.5mm | 台 | 2
29 |  |  | 强制 | ☆ 连续式平整度仪 | JTG3450-2019 T0932-2008 | 标准长度3m，机架可缩短或折叠，前后各四个行走轮，前后两轮组的轴间距为3m，测距仪为激光测距仪，测试间距为100mm，每一计算区间的长度为100m并输出一次结果。符合规范JTG3450-2019中T0932-2008要求 | LXBP-5 | 台 | 1
30 |  | 路面错台 |  | 深度尺 | JTG3450-2019 T0972-2019 | 分辨率不大于0.5mm |  | 把 | 1
31 | 交通安全设施 | 立柱竖直度 | 强制 | 锤线 | 通用型设备 |  |  | 个 | 1
32 |  |  | 强制 | 顺直度尺 | 通用型设备 | 1m | 1m | 个 | 1
33 |  | 立柱埋深 | 强制 | ☆ 立柱埋深测量仪 | DB13/T2728-2018 |  | JL-GPT(A) | 台 | 1
34 |  | 立柱防腐层厚度 | 强制 | ☆ 板厚千分尺 | JB/T2989-2016 | 0-25mm,0.001mm | 0-25 | 个 | 1
35 |  |  | 强制 | ☆ 超声波测厚仪 | JJF1126-2004 | 300mm,0.01mm | TT110 | 台 | 1
36 |  |  | 强制 | ☆ 磁性测厚仪 | GB/T4956-2003 | 0-1250um,0.1um | TT220 | 台 | 1
37 |  |  | 强制 | ☆ 标线涂层厚度测试仪 | JT/T675-2007 | 0.01-12.00mm,0.01mm | STT-950 | 台 | 1
38 |  | 标志标线光度性能 | 强制 | ☆ 标线逆反射测量仪 | JT/T 612-2004 | 0-1999mcd1x-1.m-2. | STT-301 | 台 | 1
39 |  |  | 强制 | ☆ 标志逆反射测量仪 | JT/T 612-2004 | 0-1999mcd1x-1.m-2. | STT-101A | 台 | 1
40 |  | 安装距离 | 强制 | ☆ 全站仪 | GB/T27663-2011 | 4000m,Ⅱ级，2” |  | 台 | 1
41 |  |  | 强制 | ☆ 万能角度尺 | 通用设备 | 数显 | 0-320° | 把 | 1
42 |  |  | 强制 | 扇形塞尺 | 通用设备 | 0.02-1.00mm， | 100B | 把 | 2
总计（台套） | [8 empty] | 55
备注：1.所有设备要求以现行有效规范为准，如规范更新，需以更新后规范要求为准 2.以上设备参考型号为咨询信息，如出现设备已不符合现行规范要求，需更替符合规范要求的设备。 3.设备型号如过于老旧需更替新型号设备。
193 | [8 empty] | 414

## 包件二
湖南省通达工程试验检测有限公司 包件二明细表
序号 | 类别 | 参数 |  | 所需设备名称 | 设备要求 |  | 参考型号规格 | 单位 | 采购 数量
|  |  | 参数类型 |  | 需符合 规范及方法代号 | 具体要求
1 | 土 | 密度 | 强制 | 储水筒（灌水法试验仪） | JTGE40-2007(T0110-1993) | 带有刻度，0-10L,±25mL | 0-10L，±10mL | 套 | 1
2 |  | 颗粒组成 | 强制 | 电砂浴 | JTGE40-2007(T0112-1993) | 直径约为200-300mm,深度至少25mm，也可以更大一些。0-400℃,能调温,最高温度400℃ | DK-2 | 个 | 1
3 |  |  | 非强制 | 洗筛漏斗及真空抽气设备 | JTGE40-2007(T0112-1993) | 上口直径略大于洗筛直径，小口直径略小于量筒直径 | 0.075mm不锈钢洗筛加漏斗 | 个 | 2
4 |  |  | 非强制 | 搅拌器 | JTGE40-2007(T0112-1993) | 底板直径50mm,孔径约3mm | / | / | 1
5 |  |  | 强制 | 标准筛（土壤筛） | JTGE40-2007(T0115-1993) | 圆孔筛0.075-60mm, | 0.075-60mm | 套 | 1
6 |  | 界限含水率 | 强制 | 收缩皿（土壤缩限收缩试验皿） | JTGE40-2007(T0120-1993) | 直径45mm，高30mm | Ф45mm | 个 | 4
7 |  | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 非强制 | 试筒和套筒 | JTGE40-2007(T0133-1993) | 1、内径152mm，容积2830cm3，套筒高度305mm。 2、内径280mm，容积14200cm3，套筒高度250mm。 | Ф152mm、Ф280mm | 个 | 4
8 |  |  | 强制 | 表面振动压实仪 | JTGE40-2007(T0133-1993) | 功率0.75-2.2KW，振动频率30-50Hz,激振力10-80kN，带有厚15-40mm夯板 | BZYS-4212 | 台 | 1
9 |  | CBR |  | 数显式路强仪及配件 | JTGE40-2007(T0134-1993) | 微机数控,配件9套（荷载板、多孔底板及测膨胀量架子等） |  | 台 | 1
10 |  | 自由膨胀率 | 强制 | 自由膨胀率测定仪 （含无颈漏斗、量土杯、支架） | JTGE40-2007(T0124-1993) | 量土杯：容积10mL,内径20mm，高度32.8mm；无颈漏斗：上口直径50-60mm，下口直径4-5mm。测量范围0-32mm。 | WX-2000 | 台 | 1
11 |  | 易溶盐总量 | 强制 | 水浴锅（电热恒温水浴锅） | JTGE40-2007（T0153-1993) | 自动控温，0-200度,≤±1% | DZKW-D-2 | 台 | 1
12 |  |  | 强制 | 离心机、过滤设备 | JTGE40-2007（T0152-1993) | 离心机转速4000r/min,过滤设备含真空泵、平底瓷漏斗、抽滤瓶等。 |  | 台 | 1
13 |  | 砂的相对密度 | 强制 | 瓷蒸发皿 | JTGE40-2007（T0153-1993) | 100mL | 100mL | 台 | 1
14 |  | 含水率 |  | 相对密度仪 | JTGE40-2007（T0123-1993) | （型号不对了，是不是粘贴时出问题了）155次/min，0-15min长颈漏斗、振动仪、击锤等 | JDM-Ⅰ | 台 | 1
15 |  |  | 强制 | 烘箱（电热鼓风恒温干燥箱） | JTGE40-2007（T0103-1993) | 大型（0-300℃，0.1℃） | 101- | 台 | 1
16 |  |  | 强制 |  | JTGE40-2007（T0103-1993) | 中型（0-300℃，0.1℃） | DBG-9240A | 台 | 1
17 |  | 回弹模量 | 强制 | 杠杆压力仪（土壤回弹模量测定仪（含承载板）） | JTGE40-2007(T0135-1993) | 承载板直径50mm，高80mm，最大压力1500N | HM-Ⅱ | 台 | 1
18 |  |  | 强制 | 承载板 |  |  |  | 台 | 1
19 |  |  | 强制 | 千分表 | JTGE40-2007(T0135-1993) | 0-1mm，0.001mm | 0-1mm | 个 | 4
20 |  | 烧失量 | 非强制 | 高温炉（箱式电阻炉） | JTGE40-2007(T0150-1993) | 可升温至1350℃以上 | KXX-4-13A | 台 | 1
21 |  |  | 强制 | 分析天平 | JTGE40-2007(T0150-1993) | 防震动、防光照、精度高、稳定性要好，至少精确至0.0001g，不得因空气流动或其他原因造成数据持续上升或下降 | ME104E | 台 | 1
22 | 集料（粗） | 颗粒级配（筛分试验） |  | 电子天平（电子秤） | JTG E42-2005(T0303-2005) | 30kg,1g或0.1g | LT30K | 台 | 1
23 |  |  | 强制 | 标准筛（集料筛） | JTG E42-2005(T0303-2005) | 石筛 | 0.075-53mm | 套 | 1
24 |  | 密度 | 强制 | 容量瓶 | JTG E42-2005(T0308-2005) | 1000mL、也可（广口瓶并带玻璃片） | 1000mL | 个 | 2
25 |  | 洛杉矶磨耗损失 | 强制 | 洛杉矶磨耗机 | JTG E42-2005(T0317-2005) | 带钢球(46.8mm,质量为390g-445g,大小稍有不同，一遍按要求组合成符合要求的质量。（圆筒内径710±5mm、内侧510±5mm，两端封闭，投料口的钢盖通过紧固螺栓和橡胶垫喻钢筒紧密封闭。钢筒的回转速率为30r/min-33r/min .) | MH-Ⅲ | 台 | 1
26 |  | 洛杉矶磨耗损失 | 非强制 | 1.7mm方孔筛 | JTG E42-2005(T0317-2005) | 1.7mm | 1.7mm | 个 | 1
27 |  |  | 非强制 | 百分表 | JTG E42-2005(T0317-2005) | 百分表量程10mm，精度0.001mm。 | 0-10mm | 个 | 12
28 |  | 压碎值 | 强制 | 压碎值试验仪 | JTG E42-2005(T0316-2005) | 符合规范要求（圆柱形，内径112mm，高179.4mm,容积176cm3)包括金属棒直径10mm,长45-600mm，一端加工成半球形） | Ф150mm | 个 | 1
29 | 集料（粗） | 冲击值 | 非强制 | 冲击试验仪 | JTG E42-2005(T0322-2000) | 试验仪包含冲击锤、量筒、冲击杯、捣棒等，尺寸重量符合规范要求 | JCJ-Ⅱ | 台 | 1
30 | 集料（细） | 颗粒级配 | 非强制 | 标准筛（砂筛） | JTG E42-2005(T0327-2005) | 砂筛 | 0.075-9.5mm | 台 | 1
31 | 集料（细） |  | 强制 | 容量筒（容积升） | JTG E42-2005(T0331-1994) | 1L、2L、3L、5L、10L、15L、20L、25L、30L.尺寸能满足自校规程要求 | 1-30L | 套 | 1
32 |  | 亚甲蓝值 | 强制 | 叶轮搅拌机（亚甲蓝试验仪） | JTG E42-2005(T0349-2005) | 600±60r/min,±2r/min，叶轮个数4个，叶轮直径75±10mm | NSF-1 | 台 | 1
33 |  | 棱角性 | 强制 | 细集料流动时间测定仪（细集料棱角性试验仪） | JTG E42-2005(T0345-2005) | 漏口直径16mm | WX-2000 | 台 | 1
34 | 集料（矿粉） | 磨光值 | 强制 | 加速磨光试验机 | JTG E42-2005(T0321-2005) | 符合规范T0321-2005D的要求 | JM-Ⅲ | 台 | 1
35 |  |  | 强制 | 摆式摩擦系数测试设备 | JTG E42-2005(T0321-2005) | 数显，可固定安装。0-150BPN,±1BPN | ZBBM-Ⅲ | 台 | 1
36 |  | 碱活性 | 强制 | 测长仪 | JTG E42-2005(T0325-1994) | 测量范围275-300、300-310mm | ISOBY-300 | 个 | 1
37 |  | 碱活性 | 非强制 | 试模和测头（埋钉） | JTG E42-2005(T0325-1994) | 试模尺寸：25×25×280，两端装有不锈钢膨胀头，包含测钉10套。 | 25*25*280 | 个 | 6
38 |  | 碱活性 | 强制 | 贮存箱（碱骨料试验箱） | JTG E42-2005(T0325-1994) | 室温-100度可调，湿度95%以上，带养护筒和架，精确至0.2度。 | JKS | 台 | 1
39 |  | 软弱颗粒含量 | 强制 | 软弱颗粒测试装置 |  | 0-1200N，±1% | PST(ZRY-Ⅱ) | 台 | 1
40 |  | 密度 | 非强制 | 吹风机 | JTG E42-2005(T0352-2000) | 1-2千瓦功率 | 2KW | 个 | 1
41 |  |  | 强制 | 秒表 | JTG E42-2005(T0352-2000) |  | DM1-103 | 个 | 1
42 |  | 加热安定性 | 强制 | 蒸发器皿 | JTG E42-2005(T0355-2000) | 耐高温，100mL,可装100-300g矿粉 | 100mL | 个 | 12
43 |  |  | 强制 | 坩埚 | JTG E42-2005(T0355-2000) | 耐高温，75mL | 75mL | 个 | 20
44 | 岩石 | 单轴抗压强度 | 强制 | ☆ 角尺（数显万能角度尺） | JTG E41-2005 T0221-2005 | 0-320°，精度0.25° | 0-320° | 把 | 2
45 |  |  |  | 切石机 | JTG E41-2005 T0221-2005 |  |  | 台 | 1
46 |  |  |  | 磨石机 | JTG E41-2005 T0221-2005 |  |  | 台 | 1
47 |  | 密度 | 非强制 | 筛子 | JTG E41-2005 T0203-2005 | 0.315mm | 0.315mm | 个 | 1
48 |  | 密度 | 强制 | 抽气设备（含抽气机、水银压力计、真空干燥器皿、真空泵、净气瓶等） | JTG E41-2005 T0203-2005 | 抽气设备（含抽气机、水银压力计、真空干燥器皿、真空泵、净气瓶等），1400r/mim，±5r/min,压力表100kpa | ZXZ-1 | 套 | 1
49 |  |  | 强制 | 煮沸水槽（电动恒温水槽箱） | JTG E41-2005 T0203-2005 | 0 | TC-20 | 台 | 1
50 |  |  | 强制 | 破碎研磨设备（颚式破碎机） | JTG E41-2005 T0203-2005 | 轧石机、球磨机、瓷研钵、玛瑙研钵、磁铁块 | 100*60 | 套 | 1
51 |  |  | 强制 | 破碎研磨设备（制样粉碎机） | JTG E41-2005 T0203-2005 | 轧石机、球磨机、瓷研钵、玛瑙研钵、磁铁块 | FJ-Ⅱ | 套 | 1
52 |  |  | 强制 | 密度瓶 | JTG E41-2005 T0203-2005 | 100mL短颈量瓶 | 100mL | 个 | 4
53 |  | 抗冻性 | 非强制 | 放大镜 | JTG E41-2005 T0241-1994 | 5倍以上 | 5倍以上 | 个 | 1
54 |  |  |  | 温度计 | JTG E41-2005 T0241-1994 | 最大量程300℃，精确至1℃ |  | 支 | 2
55 |  |  |  |  | JTG E41-2005 T0241-1994 | 最大量程100℃，精确至0.1℃ |  | 支 | 2
56 |  | 抗折强度 |  | 抗折夹具 | JTG E41-2005 T0226-1994 | 试件尺寸50mm×50mm×250mm |  | 套 | 1
57 |  | 毛体积密度 | 非强制 | 石蜡及熔蜡设备 | JTG E41-2005 T0204-2005 |  |  | 套 | 1
58 | 沥青 | 聚合物改性沥青储存稳定性（离析或48h软化点差） | 非强制 | 冰箱 | JTG E20-2011 T0661-2011 | 有强力制冷能力，可快速制冷 |  | 台 | 1
59 |  | 溶解度 | 非强制 | 古氏坩埚 | JTG E20-2011 T0607-2011 | 形状如JTG E20-2011 T0607-2011中图T0607-1所示 | 50mL | 个 | 4
60 |  | 乳化沥青储存稳定性 | 非强制 | 滤筛 | JTG E20-2011 T0655-1993 | 筛孔孔径0.15mm | 0.15mm | 个 | 1
61 | [5 empty] | 筛孔孔径0.6mm | 0.6mm | 个 | 1
62 | [5 empty] | 筛孔孔径1.18mm | 1.18mm | 个 | 2
63 | [5 empty] | 筛孔孔径2.36mm | 2.36mm | 个 | 1
64 |  |  | 强制 | ☆ 沥青乳液稳定性试验管 | JTG E20-2011 T0655-1993 | 管身：玻璃制有效高度310㎜±10mm，标志线250ml,试样装入口Φ32㎜±0.1mm,外形尺210㎜×110㎜×370㎜ 形状和尺寸应符合JTG E20-2011 T0655-1993中图T0655-1要求 |  | 个 | 2
65 |  | 延度 |  | ☆ 沥青延度仪 | JTG E20-2011 T0605-2011 以及即将更新的新版本 | 需满足新规范测力要求，拉力范围（0-300）N，精度0.3% FS，过压极限150%。一次试验需可完成三个试样的延度及拉力测试。可完成沥青延度、沥青测力延度、沥青弹性恢复三个指标的测试；需可实时显示温度、延度、拉力等参数，显示界面需清晰。需可自动自动打印测试结果（每个试样的延度值、延度平均值和最大拉力以及拉力变化曲线）； 测量长度不大于150cm，有自动控温、控诉系统，满足试件浸没于水中，能保持规定的温度计拉伸速度拉伸试件，无明显振动，配相应试模（含沥青弹性恢复性能试验试模） | SYD-4508G-1 | 台 | 1
66 |  | 动力粘度 |  | ☆ 沥青动力粘度试验器 | JTG E20-2011 T0620-2000 | 需符合JTG E20-2011 T0620-2000中图TT0620-2要求，各连接处不得漏气，开口端连接水银压力计，可读至133Pa（1mmHg），用真空泵或吸气泵抽气。 | SYD-0620B-1 | 台 | 1
67 |  |  |  | ☆ 真空减压毛细管粘度计 |  | 1组3支毛细管，通常采用AI式，需符合JTG E20-2011 T0620-2000中图TT0620-1. |  | 组 | 2
68 |  | 标准黏度 | 强制 | ☆ 道路沥青标准黏度计 | JTG E20-2011 T0621-1993以及即将更新的新版本 | 应可满足新规范中制冷要求，控温精度0.1℃。 能测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等流动状态时的黏度。 水槽：环槽形，内径160mm，深100mm井壁与水槽间距不少于55mm；上下方各设有一流水管，水槽夏装可调节三脚架，控温精度±0.2℃。控温范围20℃~90℃，加热形式PTC管状电加热管加热。 盛样管：管体黄铜制，带流孔底板需磷青铜制成，流孔d分别为3mm±0.025mm、4mm±0.025mm、5mm±0.025mm、10mm±0.025mm. 球塞：直径12.7mm±0.05mm，标记高92mm±0.25mm；直径6.35mm±0.05mm，标记高90.3mm±0.25mm； 水槽盖：与水槽匹配，附有搅拌叶，带把手能调节水温。可插温度计； 接受瓶：玻璃容器 流孔检查棒：磷青铜制，长100mm 需符合JTGE20-2011 T0621-1993中图1、2、3要求 | SYD-0621-1 | 台 | 1
69 |  | 恩格拉黏度 | 强制 | ☆ 恩格拉黏度计 | JTG E20-2011 T0622-1993 | 应可满足新规范中制冷要求。满足试验规程中20℃、25℃试验环境要求； 温度控制器应方便参数设置，控温精度高。 包含盛样器、保温浴搅拌器、接受瓶、电热器、燃气灯、三脚架、铂制流出口、水准器等； 可同时进行两个试样的平行试验； 流出时间需可数字化显示， 需符合JTG E20-2011中2.1条款及图T0622-1、T0622-2要求。 | WNE-1B-1 | 台 | 1
70 |  | 沥青薄膜加热 试验 |  | ☆ 薄膜加热烘箱 | JTG E20-2011 T0609-2011 | 形状尺寸：需符合JTG E20-2011 T0609-2011中图T0609-1所示 工作温度范围：可达200℃，控温准确度为1℃，装有温度调节器和可转动圆盘架。 圆盘架：直径360-370mm，上有浅槽4个，放盛样皿转速为5.5r/min±1min。双层门，两层间有间隙 整体设备需符合JTG E20-2011 T0609-2011中2.1条款及图T0609-1、T0609-2要求 | SYD-0609 | 台 | 1
71 |  | 闪点、燃点 | 非强制 | ☆ 克利夫兰闪点仪 | JTG E20-2011 T0611-2011 | 加热源：可控制加热试样的升温速度为14-17℃/min、5.5℃/min±0.5℃/min。 防风屏：三面围挡，内壁黑色，高约600mm。 操作系统：能显示设置参数、可实时显示试样温度及各试验参数，闪点出现时应能方便快捷的显示并保留闪点值。 设备主体：需符合JTG E20-2011 T0611-2011中2.1条款及图T0611-1、T0611-2、T0611-3要求 | SYD-3536-1 | 台 | 1
72 | 沥青混合料 | 密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度 | 强制 | 浸水天平 | 通用型设备 | 量程5000g,0.01g，I级 | JY50001 | 台 | 1
73 |  |  | 强制 | 沥青混合料拌和机 | JTG E20-2011 T0702-2011 | 搅拌锅：温度可在室温~200℃内任意设定，并可自动调节，温度需稳定，控温效果好，可控制拌和时间，容量不小于10L，自转速70-80r/min，公转速度40-50r/min。 操作系统：应能直接显示设置参数、试验温度、定时时间、试验结果等。 | SYD-F02-20 | 台 | 1
74 |  | 沥青含量 |  | ☆ 沥青全自动抽提仪 | JTG E20-2011 T0722-2011 | 由试样容器、转速不小于3000r/min的离心分离器组成； 可自动提取沥青混合料中的沥青组分，快速测定沥青混合料的油石比； 有滤液出口，容器盖与容器间用耐油的圆环形滤纸密封，能实现沥青抽提及溶剂回收 | SYD-0722A | 台 | 1
75 |  |  | 强制 | ☆ 沥青燃烧炉（燃烧法沥青含量测定仪） | JTG E20-2011 T0735-2011 | 由燃烧室、称量装置、自动数据采集系统、控制装置、空气循环装置、试样篮及其他附件组成。 燃烧室：能容纳3500g以上沥青混合料试样，能示警并有指示灯，试样3min内无总质量0.01%重量变化时能提示。 称量装置：感量精确至0.1g，最大称量不低于试样篮与试样总质量之和。 数据自动采集系统：在试验过程中能实时监测并且显示质量，有内置程序计算质量变化，能输入集料损失修正系数，自动计算、显示结果并打印 通风设施：能排至室外。 需符合JTG E20-2011中T0735-2011各项要求 | SYD-6307、HYRS-6 | 台 | 1
76 |  | 理论最大相对密度 | 强制 | ☆ 理论最大相对密度仪 | JTG E20-2011 T0711-2011 | 负压容器：耐压玻璃制，单只容积大于2000mL 真空负压装置：由真空泵、真空表、调压装置、压力表及干燥或积水装置组成。 真空泵：可产生3.7 kPa（27.75mmHg），±0.3 kPa负压。 真空表：分度值不得大于2kPa 需符合JTG E20-2011中T0711-2011 2.2、2.3、2.4各项条款要求 | SYD-0711A | 台 | 1
77 |  | 马歇尔稳定度、流值☆ |  | ☆ 马歇尔击实仪 | JTG E20-2011 T0702-2011 | 可用于标准马歇尔试验、间接抗拉试验（劈裂法）等所使用的Φ101.6mm×63.5mm、Φ152.4㎜×95.3mm圆柱体试件的成型。 可换锤头。 可预置击实次数和停机延时时间，击实次数可选、可设置。可保证停在方便提锤装卸的位置。完成自动击实次数后，可自动断电。有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。 标准击实仪：击实锤直径98.5mm±0.5mm平原型压实头及带手柄的导向棒组成，提升高度457.2±2.5mm，锤质量4536g±9g。 大型击实仪：击实锤直径149.4mm±0.1mm平原型压实头及带手柄的导向棒组成，提升高度457.2±2.5mm，锤质量10210g±10g。 | SYD-0702A | 台 | 1
78 |  |  | 强制 | ☆ 控温溢流水箱 | JTG E20-2011 T0705-2011 | 符合JTG E20-2011 T0705-2011中图T0705-1要求，有水位溢流装置，保持试件和网篮浸入水中后的水位。能调整水温至25℃±0.5℃ | SYD-0705 CF-CA | 台 | 1
79 |  |  | 强制 | 脱模机（千斤顶及配件） |  | 马歇尔试件脱模器(千斤顶及配件） |  | 套 | 1
80 | 沥青混合料 | 冻融劈裂强度比 | 非强制 | ☆ 压条 | JTG E20-2011 T0729-2000 | 需符合JTGE20-2011 T0729-2000中图T0716-1要求I：宽度12.7mm，内侧曲率半径50.8mm。 II:宽度19mm，内侧曲率半径75mm。 均应两端磨圆。 |  | 付 | 16
81 | 沥青混合料 | 抗弯拉强度 | 非强制 | ☆ 跨中位移测定装置 | JTG E20-2011 T0715-2011等多种方法 | 符合JTG E20-2011中T 0709《沥青混合料马歇尔稳定度试验》、T 0713《沥青混合料单轴压缩试验（圆柱体法）》、T 0714《沥青混合料单轴压缩试验（棱柱体法）》、T 0715《沥青混合料弯曲试验》、T 0716《沥青混合料劈裂试验》 T 0729《沥青混合料冻融劈裂试验》规范要求。 具有参数设置、计量校正、自动试验控制、数据自动采集、实时时钟等功能。 环境箱：有冷却恒温功能，压缩机制冷和加热管平衡功能，温度控制范围（-20∼70）℃ LVDT位移传感器，含数据采集系统或X-Y记录仪（微机控制沥青混合料试验系统） |  | 套 | 1
82 | 混凝土结构 | 混凝土强度 | 强制 | 取芯机 | JGJ/T384-2016 | 用于结构混凝土的取芯 | HZ-20A | 台 | 1
83 |  | 混凝土强度 | 非强制 | ☆ 数显回弹仪 | JGJ/T20-2011 |  | HT225-B | 台 | 1
84 |  | 碳化深度 | 强制 | 碳化深度测量装 | JGJ/T20-2011 | 数显 | HN-TH01 | 台 | 1
85 |  | 内部缺陷 | 强制 | ☆ 裂缝宽度观测仪 |  | 裂缝测量装置0-4mm,0.01mm |  | 台 | 1
86 | 试模 |  | 非强制 | 抗渗试模（铁） |  | 8个，上口径175mm,下口径185mm，净高150mm | 175*185*150 | 个 | 8
87 |  |  | 非强制 | 立方体抗压强度试模（铁） |  | 铁模 | 150*150*150 | 个 | 27
88 |  |  | 非强制 | 劈裂抗压强度（铁） |  | 铁模 | 150*150*300 | 个 | 6
89 |  |  | 非强制 | 抗弯拉强度试模（铁） |  | 铁模 | 150*150*550 | 个 | 6
90 |  |  | 非强制 | 砂浆试模（铁） |  | 铁模 | 70.7*70.7*70.7 | 个 | 12
91 |  |  | 非强制 | 干缩试模（铁） |  | 尺寸：100*100*515金属试模，两端板中心有放置测钉的孔，用于安装测钉。 | 100*100*515 | 个 | 3
92 |  |  | 非强制 | 抗压弹性模量 |  |  | 150*150*450 | 个 | 6
93 | 其它 |  | 非强制 | 电子数显温湿度计 |  | 温度：室温-100℃，0.1℃；湿度：0-100%，0.1% |  | 个 | 7
总计（台套） | [8 empty] | 244
备注：1.所有设备要求以现行有效规范为准，如规范更新，需以更新后规范要求为准 2.以上设备参考型号为咨询信息，如出现设备已不符合现行规范要求，需更替符合规范要求的设备。 3.设备型号如过于老旧需更替新型号设备。
Note on G17: 刘园: 具体要求应该是粘贴时出问题了。具体要求完全不对。

## 包件三
湖南省通达工程试验检测有限公司 包件三明细表
序号 | 类别 | 参数 |  | 所需设备名称 | 设备要求 |  | 参考型号规格 | 单位 | 数量
|  |  | 参数类型 |  | 需符合 规范及方法代号 | 具体要求
1 | 水泥 | 细度（筛余值、比表面积）） | 非强制 | 45μmm负压筛 | JTGE30-2005(T0502-2005) |  | 0.045mm | 个 | 2
2 |  |  |  | 80μm负压筛 | JTGE30-2005(T0502-2005) |  | 0.08mm | 个 | 2
3 | 水泥 | 密度 | 强制 | 李氏比重瓶 | JTGE30-2005(T0503-2005)、GB/T208-2014 | 瓶颈刻度线为红色的标准比重瓶，10个 | 250mL | 个 | 10
4 |  |  | 强制 | 恒温水槽 | JTGE30-2005(T0503-2005)、GB/T208-2014 | 需要新增，0-200℃，±0.1℃，能放置密度瓶 | CY50 | 台 | 1
5 |  |  | 非强制 | 量水器 | JTGE30-2005(T0503-2005)、GB/T208-2014 | 100-200mL，0.01mL | CS601（常温-100℃） | 台 | 1
6 |  | 胶砂强度 | 强制 | 湿气养护箱 | JTGE30-2005(T0506-2005)、GB/T17671-1999 | 带抽屉型不锈钢养护盒，透明玻璃门，内部情况可视 |  | 台 | 1
7 |  | 碱含量 | 强制 | 铂皿 | GB/T176-2017 6.14 | 纯度不低于99.95%的金属铂（耐腐蚀），可稳定测定钾在波长768mm和钠在波长589mm处的谱线强度 | 100mL | 个 | 2
8 |  |  | 强制 | ☆ 火焰光度计 | GB/T176-2017 6.14 | 可稳定测定钾在波长768nm处和钠在波长589nm处的谱线强度，<6mol/min | FP6440 | 台 | 1
9 |  | 氯离子 |  | 玻璃砂芯漏斗（基准法） | GB/T176-2017 6.13 |  |  | 个 | 1
10 |  | 碱含量 | 非强制 | 通风低温电热板 | GB/T176-2017 6.14 |  | 定制 |  | 1
11 |  | 碱含量 | 非强制 | 隔离柜 | GB/T176-2017 6.14 |  | 定制 | 台 | 1
12 | 水泥 | 碱含量 | 非强制 | 滴定设备 | GB/T176-2017 6.14 | 50ml,0.1mL，试管备用5根 |  | 台 | 1
13 | 水泥混凝土、砂浆（1）水泥混凝土） | 表观密度 | 强制 | 电子秤 | JTG E30-2005(T 0525-2005) GB/T 50080-2016 | 量程:0-100kg,精度1g，和压实度灌水法共用。 | 100kg,1g | 台 | 1
14 |  | 抗弯拉弹性模量 | 非强制 | ☆ 电子游标卡尺 | JTG E30-2005(T0559-2005) | 精度0.01mm。最大量程300mm以上。 | 0-200 | 个 | 1
15 |  | 抗弯拉弹性模量 | 非强制 | 抗弯拉弹性模量的千分表架 | JTG E30-2005(T0559-2005) | 见水泥规范中图T0559-1 |  | 套 | 1
16 |  | 抗弯拉弹性模量 |  | 千分表 | JTG E30-2005(T0559-2005) | 分度值0.001mm，0级或1级 |  | 个 | 2
17 |  | 泌水率 | 非强制 | 机械秒表 | JTG E30-2005(T 0528-2005) GB/T 50080-2016 |  | DM1-103 | 个 | 1
18 |  |  | 非强制 | 测钉 | JTG E30-2005(T 0566-2005) | 见《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005图T0566-1，10套 |  | 套 | 10
19 |  | 试件制件 | 强制 | 振动台（水泥混凝土震动台） | JTG E30-2005(T 0521-2005) GB/T 50081-2019 | 1.0m×1.0m，49.7HZA，U=0.4HZ(K=2) | 需要磁性 | 台 | 1
20 |  | 稠度 |  | 维勃稠度仪 | JTG E30-2005(T 0523-2005) GB/T 50080-2016 | 见《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005图T0523-1 |  | 台 | 1
21 |  | 表观密度 | 强制 | 试样筒 | JTG E30-2005(T 0525-2005) GB/T 50080-2016 | 5L，需购置加盖子的试样筒3个，且不漏水，两侧有把手。 | 5L | 个 | 3
22 |  | 凝结时间 | 非强制 | 试模（配有盖子） | JTG E30-2005(T 0527-2005) GB/T 50080-2016 | 6个，上口径160mm,下口径150mm，净高150mm，并配盖子 | / | 个 | 6
23 |  | 抗压强度 | 强制 | ☆ 压力试验机（微机控制电子伺服压力试验机） | JTG E30-2005(T 0553-2005) GB/T 50081-2019 | 电气控制、软件操作满足GB/T 50081普通混凝土抗压强度试验方法，要适合于长时间连续工作的试验场所。需可实现长时间保持载荷、保载精度高，可设定复杂的压缩试验程序。需可满足其它标准的抗压试验要求，试验数据可通过数据接口传输给网络。适用于水泥、混凝土、岩石的抗压强度试验、混凝土的劈裂试验、静压弹性模量试验。 试验机准确度等级 0.5级；试验力测量范围 1％－100％FS（全程不分档）；整机分辨力 最大变形量的1/10000000；试验采集控制频率 2500HZ；控制器：进口EDC i20；压缩夹具：需球头压板，采用弹簧结构，可调整灵活，满足试式样不平整要求 |  | 套 | 1
24 |  | 抗弯拉强度 | 强制 | ☆ 抗弯拉试验装置 |  | 符合JTG E30-2005图T0558-1要求 | Ф30mm | 个 | 1
25 |  | 抗渗性 | 强制 | ☆ 水泥混凝土渗透仪（自动智能） |  | 2MPa/cm2,0.01MPa | HS | 台 | 1
26 |  |  | 强制 | 混凝土搅拌机 | JTG E30-2005(T 0551-2005) GB/T 50080-2016 | 轴转速45r/min,±5r/min | SJD-60 | 台 | 1
27 |  | 抗压弹性模量 | 强制 | ☆ 微变形测量仪器（砼弹性模量测定仪） | JTG E30-2005(T 0556-2005) | 0-1mm,0.001mm | YM-Ⅱ | 套 | 1
28 |  | 劈裂抗拉强度 | 强制 | ☆ 劈裂夹具 | JTG E30-2005(T 0560-2005) GB/T 50081-2019 | 符合JTG E30-2005图T0561-1.宽度20mm,250*210*220mm | 250*210*220mm | 个 | 1
29 |  | 劈裂抗拉强度 | 非强制 | ☆ 三合板垫层 | JTG E30-2005(T 0560-2005) GB/T 50081-2019 | 宽度20mm，厚为3-4mm，长度不小于150mm |  | 个 | 20
30 |  | 干缩性 | 强制 | 测长仪(砼收缩膨胀仪) | JTG E30-2005(T 0566-2005) GB/T 50081-2019 | 测量标距540-600mm，允许偏差0.01mm的测微计（附有标准棒）等要求。具体见JTG E30-2005P133页。 | 540 | 台 | 1
31 |  |  | 强制 | 干缩箱 | JTG E30-2005(T 0566-2005) GB/T 50081-2019 | 内控温度20±2℃，相对温度60±5%。具体见JTG E30-2005P133页。 | SYH-40Q | 台 | 1
32 |  | 泌水率比 | 非强制 | 试样筒 | JTG E30-2005(T 0528-2005) GB/T 50080-2016 | 带盖，共6个 | 5L | 个 | 6
33 |  | 泌水率比 | 强制 | 量筒 | JTG E30-2005(T 0528-2005) GB/T 50080-2016 | 量程100mL,1mL。三个，带塞 | 100mL | 个 | 3
34 | 水泥混凝土、砂浆（2）砂浆 | 表观密度 | 强制 | 容量筒 | JGJ/T 70-2009 （5） | 内径108，净高109，厚2-5mm.容积1L，2个 | 1L | 个 | 2
35 |  | 凝结时间 | 强制 | 砂浆凝结时间测定仪 | JGJ/T 70-2009 （8） | 0-100N，示指精度1%N，示指分辨率0.5H，最大行程50mm,试针截面积30mm2，试模内径及深度140×75mm | SN-100 | 台 | 1
36 | 水 | 硫酸根（SO42-）含量 | 非强制 | 蒸汽浴（全自动蒸汽水浴锅） | GB11899-89 | 蒸汽加热：200-300℃，水导热：室温0-100℃， | ZQ-S6 | 台 | 1
37 |  | 不溶物含量 | 强制 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | GB11901-89 | 包含过滤器真空泵和1000mL吸滤瓶和CN-CA滤膜（孔径0.45μm，直径60mm）和扁嘴无齿镊子 | 250mL | 套 | 1
38 | 钢筋与连接接头 | 抗拉强度 | 强制 | ☆ 10T伺服万能试验机 | GB/T28900-2012 | 能满足拉伸、压缩、弯曲、剪切等测力试验。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 双空间。0.5级。试验力测量范围：0.4%-100%FS 试验力示值相对误差：±0.5% *整机分辨力：1/10000000FS *数据采集频率：2500Hz *横梁移动速度调节范围：0.005～1000 mm/min *横梁移动速度相对误差：设定速度≤0.01mm/min,设定值±0.3%以内；设定速度＞0.01mm/min,设定值±0.1%以内；额定电压 AC220V，50Hz， |  | 套 | 1
39 |  | 抗拉强度 | 强制 | ☆ 引伸仪 | GB/T28900-2012 | 见GB/T 12160,YYU-5/80-260 |  | 台 | 1
40 |  |  | 强制 | ☆ 弯曲装置（含弯头）--钢筋反向弯曲试验机 | GB/T28900-2012 | 能进行金属材料—棒材、板材、多边形横截面材料及建筑用螺纹钢的弯曲、反向弯曲、反复弯曲试验的设备。液压加载，能够将直径小于等于40mm的钢筋试样弯曲至180°。试验速度可调节及位移、速度显示装置，能够实时数显位移对应弯曲角度 |  | 套 | 1
41 |  | 钢筋焊接网的抗剪力 | 强制 | ☆ 专用抗剪力夹具 | GB/T33365-2012 | 见GB/T1499.3-2010图4 |  | 个 | 1
42 |  | 抗拉强度 | 强制 | 标距打点机 | GB/T28900-2012 | 电动、数控，打点间距精确至5mm | LB-40 | 台 | 1
43 |  | 抗拉强度 | 强制 | ☆ 30T伺服万能试验机 | GB/T28900-2012 | 能满足拉伸、压缩、弯曲、剪切等测力试验。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 最大负荷：300kN 试验机准确度等级：0.5级 *试验力测量范围：1％－100％FS（全程不分档） 变形测量范围：1%-100%FS 变形示值相对误差：±0.5％以内 *整机分辨力：最大变形量的1/10000000 *试验频率：2500HZ *主油缸活塞行程:250mm *主油缸活塞上升速度:0～340 mm/min | HUT-106A,30T | 套 | 1
44 |  | 抗拉强度 | 强制 | ☆ 100T伺服万能试验机 | GB/T28900-2012 | 可用于试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。可自动精确地控制试验过程，并自动测量试验力、位移、变形等试验参数。可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验，并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 最大负荷：1000 kN *试验机准确度等级：0.5级 *试验力测量范围：1％－100％FS（全程不分档） 变形测量范围：1%-100%FS *整机分辨力：1/10000000FS *试验频率：2500HZ 试验力加载速率范围：0.02%-2%FS/s | HUT- 100T | 套 | 1
45 | 基坑、地基和基桩 | 地基承载能力 | 强制 | 地基承载力 | 承载板 | 圆形、正方形钢板或钢筋混凝土的承压板（浅层平板荷载承压板面积不应小于0.25m2，深层平板荷载承压板直径不应小于0.8m，岩基荷载试验的承压板直径不应小于0.3m）。 | 0.25m2、0.5m2 | 套 | 3
46 |  |  | 强制 |  | 荷载加载装置（含测力装置） | 静载荷试验仪，位移，单次，50mm,压力0-70MPA,含千斤顶（4台500T和1台200T) | RSM-JC5(D) | 套 | 1
47 |  |  | 强制 |  | 位移测试装置（含数据自动采集系统）
48 |  |  | 强制 | 基准梁 |  | 120*55*9000mm | 120*55*9000mm | 台 | 1
49 |  |  |  | 动力触探仪 |  | 标准轻型(含接杆) |  | 套 | 1
50 |  |  | 强制 |  |  | 荷兰轻型(含接杆) |  | 套 | 1
51 | [5 empty] | 重型(含接杆) |  | 套 | 1
52 |  |  | 强制 | ☆ 静力触探仪（含测力传感器） |  | 含测力传感器和数据处理软件 | CLD-3 | 套 | 1
53 |  |  | 强制 | 标准贯入仪 |  | 锤重63.5kg，落距76cm，贯入器长度大于500mm，钻杆直接42mm,详见JGJ340-2015表7.2.1 | LD-63.5 | 套 | 1
54 |  |  | 强制 | 十字板剪切仪 |  | 50*100 |  | 台 | 1
55 |  |  | 强制 | ☆ 超声波检测仪 |  | 应有波形清晰、显示稳定的示波装置；声时最小分度为0.1us；具有最小分度为1dB的衰减系统；接收放大器频响范围10-500kHz，总增益不小于80dB，接收灵敏度不大于50uV；电源电压波动范围在标称值±10%情况下能正常工作，连续正常工作不小于4h；具有手动游标测读和自动测读方式；波形显示幅度分辨率不低于1/256，并具有可显示、存储、输出、打印数字化波形功能，波形最大存储长度不宜小于4K，具有幅度谱分析功能。 | RSM-SY8 | 台 | 1
56 |  | 基桩完整性 | 强制 | 钻机（钻芯法） |  | 液压高速钻机，并配有水泵、孔口管、卡簧、护正稳定器和可捞取渣样的钻具 | XY-1 | 台 | 1
57 |  | 地表沉降 | 强制 | ☆ 精密水准仪 |  | 精密水准仪 | DS05 | 台 | 1
总计数量（台套） | [8 empty] | 114
备注：1.所有设备要求以现行有效规范为准，如规范更新，需以更新后规范要求为准 2.以上设备参考型号为咨询信息，如出现设备已不符合现行规范要求，需更替符合规范要求的设备。 3.设备型号如过于老旧需更替新型号设备。

## 包件四
湖南省通达工程试验检测有限公司 包件四明细表
序号 | 类别 | 参数 |  | 所需设备名称 | 设备要求 |  | 参考型号规格 | 单位 | 数量
|  |  | 参数类型 |  | 需符合 规范及方法代号 | 具体要求
1 | 桩基 | 成孔质量（孔径、孔深、垂直度） | 强制 | 成孔质量检测装置（智能超声成孔检测仪） |  | 探头保护-抽屉式自锁装置（交货须现场验证）；测试方法干湿孔两用；发射电压1000v；超声频率83k；需地线保护电源；需wifi协议无线传输平台，可实时上传；需孔底感应自停，孔口感应自停 | MC-8342(W) | 台 | 1
总计（台套） | [8 empty] | 1
备注：1.所有设备要求以现行有效规范为准，如规范更新，需以更新后规范要求为准 2.以上设备参考型号为咨询信息，如出现设备已不符合现行规范要求，需更替符合规范要求的设备。 3.设备型号如过于老旧需更替新型号设备。

## 带星号设备
湖南省通达工程试验检测有限公司 星标设备清单
序号 | 类别 | 参数 |  | 所需设备名称 | 设备要求 |  | 参考型号规格 | 单位 | 数量
|  |  | 参数类型 |  | 需符合 规范及方法代号 | 具体要求
1 | 路基路面 | 车辙 | 强制 | 激光车辙仪☆ | JTG3450-2019 T0973-2019 | 符合规范JTG3450-2019中T0973-2019要求。采样间隔:≤200mm，纵向距离测量误差：≤0.1%，距离标定误差：＜0.05%。，有效测试宽度≥3.5m | LSJHD-1 | 套 | 1
2 |  | 层间粘结 | 强制 | 专用拉拔仪☆ | JTG3450-2019 T0985-2019 | 拉拔仪：需室内室外均可使用，按照速率25kPa/s±1525kPa/s拉伸试件，拉伸时无明显振动和偏心。 拉头：需能黏结在测试路面或试件的表面，采用不锈钢或黄铜制作，直径一般为100mm±0.1mm，有需要时可更换。 | WXLB-20F | 台 | 1
3 |  |  | 强制 | 扭剪试验仪☆ | JTG3450-2019 T0985-2019 | 扭矩计：一般扭矩计，配备扭杆、扭矩读盘（可显示最大扭矩，扭矩范围为0-350N.m，准确至10N.m）配备插槽，能够自由安装和移除。 扭剪盘：需能黏结在测试路面或试件表面，能安装扭矩计，并施加扭矩，采用低碳钢制作，直径95mm±5mm，厚度14mm±2mm | WXNJ-10 | 台 | 1
4 |  |  | 强制 | 连续式平整度仪☆ | JTG3450-2019 T0932-2008 | 标准长度3m，机架可缩短或折叠，前后各四个行走轮，前后两轮组的轴间距为3m，测距仪为激光测距仪，测试间距为100mm，每一计算区间的长度为100m并输出一次结果。符合规范JTG3450-2019中T0932-2008要求 | LXBP-5 | 台 | 1
5 | 交通安全设施 | 立柱埋深 | 强制 | 立柱埋深测量仪☆ | DB13/T2728-2018 |  | JL-GPT(A) | 台 | 1
6 |  | 立柱防腐层厚度 | 强制 | 板厚千分尺 | JB/T2989-2016 | 0-25mm,0.001mm | 0-25 | 个 | 1
7 |  |  | 强制 | 超声波测厚仪☆ | JJF1126-2004 | 300mm,0.01mm | TT110 | 台 | 1
8 |  |  | 强制 | 磁性测厚仪☆ | GB/T4956-2003 | 0-1250um,0.1um | TT220 | 台 | 1
9 |  |  | 强制 | 标线涂层厚度测试仪☆ | JT/T675-2007 | 0.01-12.00mm,0.01mm | STT-950 | 台 | 1
10 |  | 标志标线光度性能 | 强制 | 标线逆反射测量仪☆ | JT/T 612-2004 | 0-1999mcd1x-1.m-2. | STT-301 | 台 | 1
11 |  |  | 强制 | 标志逆反射测量仪☆ | JT/T 612-2004 | 0-1999mcd1x-1.m-2. | STT-101A | 台 | 1
12 |  | 安装距离 | 强制 | 全站仪☆ | GB/T27663-2011 | 4000m,Ⅱ级，2” |  | 台 | 1
13 |  |  | 强制 | 万能角度尺☆ | 通用设备 | 数显 | 0-320° | 把 | 1
14 | 岩石 | 单轴抗压强度 |  | 角尺（数显万能角度尺）☆ | JTG E41-2005 T0221-2005 | 0-320°，精度0.25° | 0-320° | 把 | 2
15 |  | 乳化沥青储存稳定性 | 强制 | 沥青乳液稳定性试验管☆ | JTG E20-2011 T0655-1993 | 管身：玻璃制有效高度310㎜±10mm，标志线250ml,试样装入口Φ32㎜±0.1mm,外形尺210㎜×110㎜×370㎜ 形状和尺寸应符合JTG E20-2011 T0655-1993中图T0655-1要求 |  | 个 | 2
16 |  | 延度 |  | 沥青延度仪☆ | JTG E20-2011 T0605-2011 以及即将更新的新版本 | 需满足新规范测力要求，拉力范围（0-300）N，精度0.3% FS，过压极限150%。一次试验需可完成三个试样的延度及拉力测试。可完成沥青延度、沥青测力延度、沥青弹性恢复三个指标的测试；需可实时显示温度、延度、拉力等参数，显示界面需清晰。需可自动自动打印测试结果（每个试样的延度值、延度平均值和最大拉力以及拉力变化曲线）； 测量长度不大于150cm，有自动控温、控诉系统，满足试件浸没于水中，能保持规定的温度计拉伸速度拉伸试件，无明显振动，配相应试模（含沥青弹性恢复性能试验试模） | SYD-4508G-1 | 台 | 1
17 |  | 动力粘度 |  | 沥青动力粘度试验器☆ | JTG E20-2011 T0620-2000 | 需符合JTG E20-2011 T0620-2000中图TT0620-2要求，各连接处不得漏气，开口端连接水银压力计，可读至133Pa（1mmHg），用真空泵或吸气泵抽气。 | SYD-0620B-1 | 台 | 1
18 |  |  |  | 真空减压毛细管粘度计☆ |  | 1组3支毛细管，通常采用AI式，需符合JTG E20-2011 T0620-2000中图TT0620-1. |  | 组 | 2
19 |  | 标准黏度 | 强制 | 道路沥青标准黏度计☆ | JTG E20-2011 T0621-1993以及即将更新的新版本 | 应可满足新规范中制冷要求，控温精度0.1℃。 能测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等流动状态时的黏度。 水槽：环槽形，内径160mm，深100mm井壁与水槽间距不少于55mm；上下方各设有一流水管，水槽夏装可调节三脚架，控温精度±0.2℃。控温范围20℃~90℃，加热形式PTC管状电加热管加热。 盛样管：管体黄铜制，带流孔底板需磷青铜制成，流孔d分别为3mm±0.025mm、4mm±0.025mm、5mm±0.025mm、10mm±0.025mm. 球塞：直径12.7mm±0.05mm，标记高92mm±0.25mm；直径6.35mm±0.05mm，标记高90.3mm±0.25mm； 水槽盖：与水槽匹配，附有搅拌叶，带把手能调节水温。可插温度计； 接受瓶：玻璃容器 流孔检查棒：磷青铜制，长100mm 需符合JTGE20-2011 T0621-1993中图1、2、3要求 | SYD-0621-1 | 台 | 1
20 |  | 恩格拉黏度 | 强制 | 恩格拉黏度计☆ | JTG E20-2011 T0622-1993 | 应可满足新规范中制冷要求。满足试验规程中20℃、25℃试验环境要求； 温度控制器应方便参数设置，控温精度高。 包含盛样器、保温浴搅拌器、接受瓶、电热器、燃气灯、三脚架、铂制流出口、水准器等； 可同时进行两个试样的平行试验； 流出时间需可数字化显示， 需符合JTG E20-2011中2.1条款及图T0622-1、T0622-2要求。 | WNE-1B-1 | 台 | 1
21 |  | 沥青薄膜加热 试验 |  | 薄膜加热烘箱（85型）☆ | JTG E20-2011 T0609-2011 | 形状尺寸：需符合JTG E20-2011 T0609-2011中图T0609-1所示 工作温度范围：可达200℃，控温准确度为1℃，装有温度调节器和可转动圆盘架。 圆盘架：直径360-370mm，上有浅槽4个，放盛样皿转速为5.5r/min±1min。双层门，两层间有间隙 整体设备需符合JTG E20-2011 T0609-2011中2.1条款及图T0609-1、T0609-2要求 | SYD-0610 | 台 | 1
22 |  | 闪点、燃点 | 非强制 | 克利夫兰闪点仪☆ | JTG E20-2011 T0611-2011 | 加热源：可控制加热试样的升温速度为14-17℃/min、5.5℃/min±0.5℃/min。 防风屏：三面围挡，内壁黑色，高约600mm。 操作系统：能显示设置参数、可实时显示试样温度及各试验参数，闪点出现时应能方便快捷的显示并保留闪点值。 设备主体：需符合JTG E20-2011 T0611-2011中2.1条款及图T0611-1、T0611-2、T0611-3要求 | SYD-3536-1 | 台 | 1
23 |  | 沥青含量 |  | 沥青全自动抽提仪☆ | JTG E20-2011 T0722-2011 | 由试样容器、转速不小于3000r/min的离心分离器组成； 可自动提取沥青混合料中的沥青组分，快速测定沥青混合料的油石比； 有滤液出口，容器盖与容器间用耐油的圆环形滤纸密封，能实现沥青抽提及溶剂回收 | SYD-0722A | 台 | 1
24 |  |  | 强制 | 沥青燃烧炉（燃烧法沥青含量测定仪）☆ | JTG E20-2011 T0735-2011 | 由燃烧室、称量装置、自动数据采集系统、控制装置、空气循环装置、试样篮及其他附件组成。 燃烧室：能容纳3500g以上沥青混合料试样，能示警并有指示灯，试样3min内无总质量0.01%重量变化时能提示。 称量装置：感量精确至0.1g，最大称量不低于试样篮与试样总质量之和。 数据自动采集系统：在试验过程中能实时监测并且显示质量，有内置程序计算质量变化，能输入集料损失修正系数，自动计算、显示结果并打印 通风设施：能排至室外。 需符合JTG E20-2011中T0735-2011各项要求 | SYD-6307、HYRS-6 | 台 | 1
25 |  | 理论最大相对密度 | 强制 | 理论最大相对密度仪☆ | JTG E20-2011 T0711-2011 | 负压容器：耐压玻璃制，单只容积大于2000mL 真空负压装置：由真空泵、真空表、调压装置、压力表及干燥或积水装置组成。 真空泵：可产生3.7 kPa（27.75mmHg），±0.3 kPa负压。 真空表：分度值不得大于2kPa 需符合JTG E20-2011中T0711-2011 2.2、2.3、2.4各项条款要求 | SYD-0711A | 台 | 1
26 |  | 马歇尔稳定度、流值☆ |  | 马歇尔击实仪☆ | JTG E20-2011 T0702-2011 | 可用于标准马歇尔试验、间接抗拉试验（劈裂法）等所使用的Φ101.6mm×63.5mm、Φ152.4㎜×95.3mm圆柱体试件的成型。 可换锤头。 可预置击实次数和停机延时时间，击实次数可选、可设置。可保证停在方便提锤装卸的位置。完成自动击实次数后，可自动断电。有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。 标准击实仪：击实锤直径98.5mm±0.5mm平原型压实头及带手柄的导向棒组成，提升高度457.2±2.5mm，锤质量4536g±9g。 大型击实仪：击实锤直径149.4mm±0.1mm平原型压实头及带手柄的导向棒组成，提升高度457.2±2.5mm，锤质量10210g±10g。 | SYD-0702A | 台 | 1
27 |  |  | 强制 | 控温溢流水箱☆ | JTG E20-2011 T0705-2011 | 符合JTG E20-2011 T0705-2011中图T0705-1要求，有水位溢流装置，保持试件和网篮浸入水中后的水位。能调整水温至25℃±0.5℃ | SYD-0705 CF-CA | 台 | 1
28 | 沥青混合料 | 冻融劈裂强度比 | 非强制 | 压条☆ | JTG E20-2011 T0729-2000 | 需符合JTGE20-2011 T0729-2000中图T0716-1要求I：宽度12.7mm，内侧曲率半径50.8mm。 II:宽度19mm，内侧曲率半径75mm。 均应两端磨圆。 |  | 付 | 16
29 | 沥青混合料 | 抗弯拉强度 | 非强制 | 跨中位移测定装置☆ | JTG E20-2011 T0715-2011等多种方法 | 符合JTG E20-2011中T 0709《沥青混合料马歇尔稳定度试验》、T 0713《沥青混合料单轴压缩试验（圆柱体法）》、T 0714《沥青混合料单轴压缩试验（棱柱体法）》、T 0715《沥青混合料弯曲试验》、T 0716《沥青混合料劈裂试验》 T 0729《沥青混合料冻融劈裂试验》规范要求。 具有参数设置、计量校正、自动试验控制、数据自动采集、实时时钟等功能。 环境箱：有冷却恒温功能，压缩机制冷和加热管平衡功能，温度控制范围（-20∼70）℃ LVDT位移传感器，含数据采集系统或X-Y记录仪（微机控制沥青混合料试验系统） |  | 套 | 1
30 | 结构砼 | 混凝土强度 | 非强制 | 数显回弹仪☆ | JGJ/T20-2011 |  | HT225-B | 台 | 1
31 |  | 内部缺陷 | 强制 | 裂缝宽度观测仪☆ |  | 裂缝测量装置0-4mm,0.01mm |  | 台 | 1
32 | 水泥砼 | 碱含量 | 强制 | 火焰光度计☆ | GB/T176-2017 6.14 | 可稳定测定钾在波长768nm处和钠在波长589nm处的谱线强度，<6mol/min | FP6440 | 台 | 1
33 |  | 抗弯拉弹性模量 | 非强制 | 电子游标卡尺☆ | JTG E30-2005(T0559-2005) | 精度0.01mm。最大量程300mm以上。 | 0-200 | 个 | 1
34 |  | 抗压强度 | 强制 | 压力试验机（微机控制电子伺服压力试验机）☆ | JTG E30-2005(T 0553-2005) GB/T 50081-2019 | 电气控制、软件操作满足GB/T 50081普通混凝土抗压强度试验方法，要适合于长时间连续工作的试验场所。需可实现长时间保持载荷、保载精度高，可设定复杂的压缩试验程序。需可满足其它标准的抗压试验要求，试验数据可通过数据接口传输给网络。适用于水泥、混凝土、岩石的抗压强度试验、混凝土的劈裂试验、静压弹性模量试验。 试验机准确度等级 0.5级；试验力测量范围 1％－100％FS（全程不分档）；整机分辨力 最大变形量的1/10000000；试验采集控制频率 2500HZ；控制器：进口EDC i20；压缩夹具：需球头压板，采用弹簧结构，可调整灵活，满足试式样不平整要求 |  | 套 | 1
35 |  | 抗弯拉强度 | 强制 | 抗弯拉试验装置☆ |  | 符合JTG E30-2005图T0558-1要求 | Ф30mm | 个 | 1
36 |  | 抗渗性 | 强制 | 水泥混凝土渗透仪（自动智能）☆ |  | 2MPa/cm2,0.01MPa | HS | 台 | 1
37 |  | 抗压弹性模量 | 强制 | 微变形测量仪器（砼弹性模量测定仪）☆ | JTG E30-2005(T 0556-2005) | 0-1mm,0.001mm | YM-Ⅱ | 套 | 1
38 |  | 劈裂抗拉强度 | 强制 | 劈裂夹具☆ | JTG E30-2005(T 0560-2005) GB/T 50081-2019 | 符合JTG E30-2005图T0561-1.宽度20mm,250*210*220mm | 250*210*220mm | 个 | 1
39 |  | 劈裂抗拉强度 | 非强制 | 三合板垫层 | JTG E30-2005(T 0560-2005) GB/T 50081-2019 | 宽度20mm，厚为3-4mm，长度不小于150mm |  | 个 | 20
40 | 钢筋与连接接头 | 抗拉强度 | 强制 | 10T伺服万能试验机☆ | GB/T28900-2012 | 能满足拉伸、压缩、弯曲、剪切等测力试验。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 双空间。0.5级。试验力测量范围：0.4%-100%FS 试验力示值相对误差：±0.5% *整机分辨力：1/10000000FS *数据采集频率：2500Hz *横梁移动速度调节范围：0.005～1000 mm/min *横梁移动速度相对误差：设定速度≤0.01mm/min,设定值±0.3%以内；设定速度＞0.01mm/min,设定值±0.1%以内；额定电压 AC220V，50Hz， |  | 套 | 1
41 |  | 抗拉强度 | 强制 | 引伸仪☆ | GB/T28900-2012 | 见GB/T 12160,YYU-5/80-260 |  | 台 | 1
42 |  |  | 强制 | 弯曲装置（含弯头）--钢筋反向弯曲试验机☆ | GB/T28900-2012 | 能进行金属材料—棒材、板材、多边形横截面材料及建筑用螺纹钢的弯曲、反向弯曲、反复弯曲试验的设备。液压加载，能够将直径小于等于40mm的钢筋试样弯曲至180°。试验速度可调节及位移、速度显示装置，能够实时数显位移对应弯曲角度 |  | 套 | 1
43 |  | 钢筋焊接网的抗剪力 | 强制 | 专用抗剪力夹具☆ | GB/T33365-2012 | 见GB/T1499.3-2010图4 |  | 个 | 1
44 |  | 抗拉强度 | 强制 | 30T伺服万能试验机☆ | GB/T28900-2012 | 能满足拉伸、压缩、弯曲、剪切等测力试验。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 最大负荷：300kN 试验机准确度等级：0.5级 *试验力测量范围：1％－100％FS（全程不分档） 变形测量范围：1%-100%FS 变形示值相对误差：±0.5％以内 *整机分辨力：最大变形量的1/10000000 *试验频率：2500HZ *主油缸活塞行程:250mm *主油缸活塞上升速度:0～340 mm/min | HUT-106A,30T | 套 | 1
45 |  | 抗拉强度 | 强制 | 100T伺服万能试验机☆ | GB/T28900-2012 | 可用于试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。可自动精确地控制试验过程，并自动测量试验力、位移、变形等试验参数。可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验，并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 最大负荷：1000 kN *试验机准确度等级：0.5级 *试验力测量范围：1％－100％FS（全程不分档） 变形测量范围：1%-100%FS *整机分辨力：1/10000000FS *试验频率：2500HZ 试验力加载速率范围：0.02%-2%FS/s | HUT- 100T | 套 | 1
46 | 地基基础与桩身完整性 |  | 强制 | 静力触探仪（含测力传感器）☆ |  | 含测力传感器和数据处理软件 | CLD-3 | 套 | 1
47 |  |  | 强制 | 超声波检测仪☆ |  | 应有波形清晰、显示稳定的示波装置；声时最小分度为0.1us；具有最小分度为1dB的衰减系统；接收放大器频响范围10-500kHz，总增益不小于80dB，接收灵敏度不大于50uV；电源电压波动范围在标称值±10%情况下能正常工作，连续正常工作不小于4h；具有手动游标测读和自动测读方式；波形显示幅度分辨率不低于1/256，并具有可显示、存储、输出、打印数字化波形功能，波形最大存储长度不宜小于4K，具有幅度谱分析功能。 | RSM-SY8 | 台 | 1
48 |  | 地表沉降 | 强制 | 精密水准仪☆ |  | 精密水准仪 | DS05 | 台 | 1
总计（台套） |  |  |  | 48